Приложение 1.

- Технические характеристики:

| Наименование величины | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное (максимальное) значение тока, А | 5(10) |
| Ток чувствительности, мА | 0,001Iном |
| Номинальное значение измеряемого напряжения, В | 3x (57,7-115) / (100-200) |
| Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В | от 0,8Uном до 1,15Uном |
| Номинальное значение напряжения резервного питания, В | 230 (постоянного или переменного тока) |
| Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В | от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Рабочий диапазон частот сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
| Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: |  |
| активной электроэнергии | 0,2 S /1,0 S |
| реактивной электроэнергии | 0,5 или 1,0 |
| Протокол: | СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения, %: |  |
| напряжения (фазного, межфазного, прямой последовательности и их усредненных значений) | ±0,4 % в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном |
| тока | ±0,4% при Iном≤I≤Iмакс при 0,01Iном≤I≤Iном |
| частоты | ±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц |
| мощности активных потерь в линии и трансформаторе |  |
| мощности реактивных потерь в линии и трансформаторе |  |
| Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки | ±0,5 |
| Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, не более, Вт (ВА) |  |
| Uном =3x(57,7-115)/(100-200)В | 1,0 (1,5) |
| Uном =3x(120-230)/(208-400)В | 1,5 (2,5) |
| Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, В·А | 0,1 |
| Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА: от источника постоянного тока от источника переменного тока | 30-15 45-28 |
| Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора | 8 |
| Скорость обмена информацией, бит/с: |  |
| по оптическому порту | 9600 |
| по интерфейсам RS-485 | 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600 |
| Диапазон значений постоянной электросчетчика имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) | от 1250 до 800000 |
| Сохранность данных при прерываниях питания, лет: |  |
| информации | более 40 |
| внутренних часов | не менее 10 (питание от литиевой батареи) |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Самодиагностика | циклическая, непрерывная |
| Рабочие условия эксплуатации: |  |
| температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
| относительная влажность, % | 90 % при 30 °С |
| давление, кПа (мм. рт. ст.) | от 70 до 106,7 (от 537 до 800) |
| Межповерочный интервал, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Средняя наработка счетчика электроэнергии на отказ, час | 140000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Масса счетчика электроэнергии, кг | 1,6 |
| Габаритные размеры электросчетчика, мм | 330х170х80,2 |

Приложение 2

- Технические характеристики:

| Наименование величины | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное (максимальное) значение тока, А | 5(10) |
| Ток чувствительности, мА | 0,001Iном |
| Номинальное значение измеряемого напряжения, В | 3х (120-230)/ (208-400) |
| Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В | от 0,8Uном до 1,15Uном |
| Номинальное значение напряжения резервного питания, В | 230 (постоянного или переменного тока) |
| Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В | от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Рабочий диапазон частот сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
| Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: |  |
| активной электроэнергии | 0,5 S/1,0 |
| реактивной электроэнергии | 0,5 или 1,0 |
| Протокол: | СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения, %: |  |
| напряжения (фазного, межфазного, прямой последовательности и их усредненных значений) | ±0,4 % в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном |
| тока | ±0,4% при Iном≤I≤Iмакс при 0,01Iном≤I≤Iном |
| частоты | ±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц |
| мощности активных потерь в линии и трансформаторе |  |
| мощности реактивных потерь в линии и трансформаторе |  |
| Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки | ±0,5 |
| Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, не более, Вт (ВА) |  |
| Uном =3x(57,7-115)/(100-200)В | 1,0 (1,5) |
| Uном =3x(120-230)/(208-400)В | 1,5 (2,5) |
| Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, В·А | 0,1 |
| Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА: от источника постоянного тока от источника переменного тока | 30-15 45-28 |
| Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора | 8 |
| Скорость обмена информацией, бит/с: |  |
| по оптическому порту | 9600 |
| по интерфейсам RS-485 | 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600 |
| Диапазон значений постоянной электросчетчика имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) | от 1250 до 800000 |
| Сохранность данных при прерываниях питания, лет: |  |
| информации | более 40 |
| внутренних часов | не менее 10 (питание от литиевой батареи) |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Самодиагностика | циклическая, непрерывная |
| Рабочие условия эксплуатации: |  |
| температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
| относительная влажность, % | 90 % при 30 °С |
| давление, кПа (мм. рт. ст.) | от 70 до 106,7 (от 537 до 800) |
| Межповерочный интервал, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Средняя наработка счетчика электроэнергии на отказ, час | 140000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Масса счетчика электроэнергии, кг | 1,6 |
| Габаритные размеры электросчетчика, мм | 330х170х80,2 |

Приложение 3

- Технические характеристики:

Преобразователь NPort 5150А, либо аналог- компактный однопортовый сервер  поддерживает программное обеспечение систем Microsoft и Linux и является удобным решением для предприятий, оборудованных станками ЧПУ, сенсорами, картридерами, роботами, измерителями и т. п.

• Количество портов 1
• Тип портов RS-232
• РазъемыDB9 "папа"
• Передаваемые сигналы RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDRS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GNDRS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GNDRS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND
• Управление направлением передачи данных по RS-485 ADDC(автоматическое)
• Количество портов 1
• Тип портов Ethernet Ethernet 10/100BaseT(X) - " витая пара"
• Разъемы RJ45 (8 конт.)
• Сетевые протоколыICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
• Гальваническая изоляция, КВ 1.5
• Бит данных 5, 6, 7, 8
• Четность нет, чет, нечет, 0, 1
• Стоповых бит1, 1.5, 2
• Управление потоками данныхRTS/CTS, XON/XOFF
• Скорость передачи данных, бит/сек50 ~ 921 600
• Виртуальный COM-порт TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client, Парное соединение, Ethernet-модем
• Способы настройки Утилита NPORT-Administrator, Web-консоль, Telnet-консоль, Последовательная консоль
• Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 246034

Приложение 4

- Технические характеристики:

- Разъем для подключения к преобразователю интерфейсов, Moxa Mini DB9F-to-TB - Переходник с DB9 "мама" на терминальный блок, либо аналог.

Габаритные размеры, мм       50x50x15

Масса, кг                                  0.01

Тип товара ОПС                      Преобразователь интерфейсов