ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Газоанализатор переносной многокомпонентный

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: Газоанализатор переносной многокомпонентный обогреваемый.

  - Количество (объём): 1 шт.

  - Технические характеристики:

Газоанализатор переносной многокомпонентный обогреваемый.

1.3.1. Напряжение питания: От встроенного Li-ion аккумулятора 8.4 В; от внешнего источника 220 В, 50 Гц через блок питания в комплекте.

1.3.2. Назначение: Измерение концентрации газовых компонентов, температуры, давления и расчета параметров газовых потоков в промышленных выбросах.

1.3.3. Измеряемые компоненты и среда (заводская калибровка):

Таблица № 1

| Определяемый Компонент | Диапазон измерений | Пределы основной допускаемой погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютной | Относительной |
| Кислород (O₂) | 0-25% (об.) | ±0,2% (об.) | - |
| Оксид углерода (CO) | 0-12500 мг/м³ | ± 12 мг/м³ | ±5% |
| Оксид азота (NO) | 0-4000 мг/м³ | ± 10 мг/м³ | ±5% |
| Диоксид азота (NO₂) | 0-1000 мг/м³ | ± 10 мг/м³ | ±5% |
| Диоксид углерода (СO₂) | 0-20% (об.) | ± 5% | - |
| Углеводороды по метану (CH₄) | 0-100% (об.) | ± 1,0% | - |

    - Диапазон рабочих температур окружающей среды: от -40 до +45 °C (для обогреваемой модификации).

    - Принцип действия: Оптический инфракрасный (по каналу CH).

    - Выходной сигнал/интерфейсы: Цифровой интерфейс USB 2.0 для передачи данных на ПК. Возможность подключения внешнего ИК-термопринтера для печати протоколов.

    - Способ отбора пробы: Принудительный, с помощью встроенного насоса.

    - Исполнение по взрывозащите: Взрывозащищенное обогреваемое исполнение с маркировкой: 1Ex d ib [ia Ga] IIC T4 Gb X (для исполнения с оптическими датчиками).

    - Степень защиты корпуса: не ниже IP20.

    - Габариты, не более: 148x164x80 мм.

    - Масса, не более: 2 кг (прибор).

  - Потребительские (качественные) характеристики:

1.4.1. Газоанализатор должен быть новым, произведенным в 2024-2025 году.

1.4.2. Средство измерений должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РФ. Номер типа в ГРСИ: 66314-16.

1.4.3. Межповерочный интервал – не менее 1 года.

1.4.4. Наличие всех необходимых сертификатов и разрешений для применения на взрывопожароопасных объектах (соответствие ТР ТС 012/2011).

1.4.5. Комплект документов (обязательных к предоставлению):

Паспорт на изделие;

Руководство по эксплуатации;

Методика поверки;

Свидетельство о поверке (или отметка о первичной поверке в паспорте);

Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений;

Гарантийный талон.

  - Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам:

Соответствие товара всем заявленным в п. 1.3 и 1.4 характеристикам.

Дополнительное оборудование и устройства, документация: кейс или защитный чехол для укладки и переноски (транспортировки), Рекомендуемые критерии оценки предложений: нет.

2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей:

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;

2.2. Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

2.3. Требования по гарантии: Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или с даты поставки.

2.4. Основания приобретения товара только определённого производителя: Нет.

2.5. Иные характеристики (требования):

2.5.1. Базовая комплектация должна соответствовать паспорту (газоанализатор, пробоотборный зонд (0,9м) со шлангом 2-2.5м., термопреобразователь (740 мм, -20…+800°C), влагоотделитель, фильтры, блок питания, футляр, сумка, документация).

2.5.2. Дополнительная комплектация (опция): Внешний ИК-термопринтер для печати протоколов.