Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

автоматизированного программно – аппаратного комплекса

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: автоматизированный программно – аппаратный комплекс в комплекте: прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приёма и передачи физиологических параметров человека, сенсорный экран, тонометр, алкотестер, термометр, камера, термопринтер.

  - Количество (объём): 4 комплекта.

  - Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приёма и передачи физиологических параметров человека, с комплектом оборудования для проведения медицинских осмотров в офисном исполнении на базе моноблока Атол Оптима V7 Lite либо аналог | Управляющее устройство. Дисплей: 11,6" ёмкостный Разрешение: не менее 1366х768 Процессор: не менее Intel Celeron J3455 4-х ядерный Память: не менее 4 Гб DDR3 SSD 128 Гб (не менее) WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| 2 | Тонометр (AND UA-911BT-C либо аналог) | Наличие соединения с ПК. Способ измерения: осциллометрический Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 уд./мин. Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Предельная погрешность измерения частоты пульса: менее 5% от показаний Манжета в комплекте: Стандартная манжета AND CufBox-UA для рук с обхватом плеча не менее 23 - 37 см. Индикатор аритмии: Есть Размеры электронного блока не более: 147 X 64 X 110 мм Нагнетание воздуха: автоматическое Выпуск воздуха: автоматический Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности не более 85% Условия хранения: температура воздуха от -10˚C до +60˚C при относительной влажности не более 95% |
| 3 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (Алкотестер Динго E-200 либо аналог) | Имеет соединения с ПК. Тип датчика: Электрохимический Диапазон измерений: 0.00-1.50 мг/л Диапазон показаний: 0.00-2.00 мг/л Пределы доп. Погрешности: ±0.050 мг/л в диапазоне 0.000-0.500 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.500-1.500 мг/л Подготовка к первому тесту: до 20 секунд Время установки показаний: до 10 секунд Рабочая температура: от +10°С до +40°С Температура хранения: от -10°С до +50°С Питание: Батарейки типа АА (2 шт) Размеры не более: 33х64х133 мм Вес ориентировочно: 198 г |
| 4 | Термометр бесконтактный инфракрасный для измерения температуры (Berrcom JXB-183 либо аналог) | Бесконтактный ИК-термометр с цифровым выходом, кабелем для подключения к ПК. Диапазон измерения температуры: - тела: 32˚C - 42,9˚C - поверхности: 0˚C - 60˚C Точность: 32.0˚C - 42.9˚C ±0,3˚C 35.0˚C - 42.0˚C ±0,2˚C 42.1˚C - 42.0˚C ±0,3˚C Рабочее расстояние: 3-5 см Автоматическое отключение: через 30 сек Передача данных: через USB Место измерения: лоб Размер не более: 130х45х55 мм Вес ориентировочно: 74 г. (без батарей) |
| 5 | Web-камера (CBR CW 874FHD либо аналог) | Интерфейс USB 2.0 Разрешение видео не менее: 2 Мпикс, Full HD 1920х1080, 30 кадр/сек CMOS-матрица Встроенный микрофон Угол обзора не менее 120° Ручная фокусировка Минимальное фокусное расстояние 7 мм Длина кабеля не менее 1,6 м Вес ориентировочно: 150 г. |
| 6 | Термопринтер (CST DP-24 либо аналог) | Память не менее: 1 Mb RAM Flash-память не менее: 2 Mb Flash Интерфейс: USB/RS-232 Разрешение печати не менее: 203 dpi Скорость печати: до 100 мм/сек Тип печати: Термопечать Макс. ширина печати: 56 мм Внешний диаметр ролика этикеток: 90 мм Датчики Наличия бумаги, расстояния между этикетками, открытой крышки Ресурс головки: 30 км Рабочая температура: от +5°С до +45°С Температура хранения: от 0°С до +50°С Влажность: 10% - 90% без конденсата |
| 7 | Датчик микроклимата | Датчик температуры (требуемая температура 10-35°С) Датчик освещенности (требуемая освещенность 300-1500 Лм) Датчик влажности (требуемая влажность 30-80%) Подключение USB |
| 8 | Подставка металлическая с оборудованием TRNP | Динамики Sven 120 - Акустический тип: 2.0 - Тип электропитания: от USB/от сети - Суммарная звуковая мощность: 5 Вт (2х2,5 Вт) - Частотный диапазон: 100 Гц - 20 КГц - Размер фронтальных колонок (ШхВхГ) не более: 65 х 65 х 65 мм. - Общий вес ориентировочное: 0.31 кг. Сетевой Фильтр PowerCube B - 5 евро-розеток с заземлением - Длина кабеля не менее: 5 м. - 220 В - Выключатель на корпусе: есть - Макс. Нагрузка не менее: 2200 Вт/10 А - Габариты не более: 52х324х41 мм. |
|  | Габариты комплекта на столе без упаковки | Габариты: не более 500х360х265 мм. Вес: не более 7 кг. |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- оборудование новое, год выпуска не ранее 2025 года;

- оборудование должно соответствовать требованиям, установленным:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (п. 1.6, 1.11, 12.2),

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3464 «Об утверждении государственной поверочной схемы для электродиагностических средств измерений медицинского назначения»,

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 2653 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»,

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию Росстандарта от 6 декабря 2019 № 2900 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1·10-1 -1·107 Па»

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»,

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3452 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания этанола в газовых средах».

1.5. Комплект документов (обязательных к предоставлению):

- Паспорт на изделие;

- Руководство по эксплуатации;

- Гарантийный талон.

  - Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам: соответствие товара всем заявленным характеристикам в п. 1.3, 1.4 и 1.5.

2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей:

2.1.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО,

г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;

2.2. Срок поставки товара в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

2.3. Требования по гарантии: Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или с даты поставки.

2.4 Иные сведения: комплектование разрешительной, технической и эксплуатационной документацией обязательно, также:

-  копию действующего сертификата (декларации), заверенную оригинальной печатью предприятия Производителя о соответствии предлагаемой продукции согласно требованиям ТР ТС;

- документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции с гарантией предприятия – производителя либо другие документы, подтверждающие право поставки с сохранением гарантии предприятия – производителя.